采购需求
一、能谱分析仪
（一）技术要求
1、探测器：SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积≥30 mm²;采用高分子薄膜窗口，无需液氮冷却，仅消耗电能。
2、能量分辨率：≤129 eV。
3、检测元素范围：≥Be(4) ~ U(92)。
4、能谱分析功能：定性分析(峰识别，自动定性分析)、可视化峰识别和无标样定量分析等。
5、元素面分布：支持多色、单色和多色叠加功能；最大分辨率像素：4096×3072；采用重叠峰剥离面分布图(净计数面分布图，定量面分布图)和实时净计数面分布图；支持实时过滤、电子束追踪和回溯分析等功能。
6、连续分析：支持谱图分析、线分析和元素面分析连续进行，并能综合分析已测定的数据； 自动制作蒙太奇（SEM图像，元素面分布图），多区域连元素面分布图。
7、EDS 系统可与现有 JSM-IT500 扫描电镜实现一体化控制，坐标精准联动、图像与能谱数据互通；可在电镜图像上直接指定分析点位并图形标识，应实现统一界面管理图像与能谱数据；另加配一台显示器，屏幕≥32 英寸，4K分辨率。
8、软件升级与设备适配：在现有扫描电子显微镜JSM-IT500硬件适配范围内，完成设备配套软件最新版本升级调试；所投EDS能谱系统需与JSM-IT500扫描电镜完美适配，联动运行稳定、无兼容故障。
9、提供1次扫描电子显微镜JSM-IT500的维护保养服务，服务商须为设备原厂或持有原厂有效正式授权文件。
10、提升整体实验环境，对设备存放区域A106/A107实验室进行全面改造提升。
（二）主要配置及附属设备
	序号
	配置
	数量

	1
	30mm²能谱仪检测器
	1套

	2
	大型柜式通风冷热设备
	3套



2、 偏光显微镜
（一）技术要求
1、设备采用国际标准无限远平行光路系统，实现主机光路系统与机械构件高度适配统一；主机配备复消色差光路，有效光路直径≥25mm，采用国际标准45mm齐焦距离，所有光学部件镀膜具备防霉性能。
2、反射光、透射光观察：明场、斜照明、偏光观察功能，光路支持原厂扩展：荧光观察、DIC观察。
3、三目观察筒，具有三档调节(目镜观察、视频观察、目镜视频同时观察)视野数FN≥22mm观察筒接口带屈光度调节功能。
4、屈光度调节装置功能的10X目镜，目镜视野FN≥22mm 。
[bookmark: _GoBack]5、编码式物镜转盘：物镜转盘孔数≥6孔。软件可识别并自动调整光强和加载比例尺。
6、设备配套反差增强型消色差明场偏光物镜，具备成像反差增强功能，各倍率物镜参数不低于以下标准：
（1）2.5倍物镜：数值孔径NA≥0.07，工作距离≥11.2mm；
（2）5倍物镜：数值孔径NA≥0.12，工作距离≥14.0mm；
（3）10倍物镜：数值孔径NA≥0.25，工作距离≥16.1mm；
（4）20倍物镜：数值孔径NA≥0.40，工作距离≥1.15mm；
（5）50倍物镜：数值孔径NA≥0.75，工作距离≥0.5mm；
（6）100倍物镜：数值孔径NA≥0.85，工作距离≥0.33mm。
7、显微镜主机：智能型主机带状态指示灯的照明切换按钮、图像捕捉按钮、内置检偏镜插槽、标准安装编码转盘，彩色编码光圈辅助装置,使得物镜与孔径光圈完美结合，分辨率、对比度以及景深的基本设置能够精确设定，达到最优化的分辨率和对比度，机身表面具备抗菌处理。
8、嵌入式调焦限位装置；三齿轮对焦装置，粗、中、细三级同轴调焦，最高调焦精度1μm。具备刻度线引导标识，实现快速聚焦，最大可放置样品高度≥25mm。
9、360°偏光旋转台，带滚珠轴承，可旋转夹紧，直径178毫米，配有2个0.1°游标，带台架和聚光镜支架，另配有45°卡位，用于快速设置测量时的对角位置，标本夹XY移动范围50*40mm。
10、 内置于主机的研究级科勒照明系统，高强度高分辨率LED白光冷光源，环保低能耗；保证提供足够照明，达到统一和可恒定的最佳对比度和衬度最终得到高质量图像，减少人为误差。光源寿命75000小时以上。
11、偏光模块：配备180度旋转式检片镜，反射起偏镜，360°旋转透射起偏器。
12、相机：像素≥2000万像素(分辨率≥5440x3648),彩色COM芯片靶面尺寸≥1英寸，最高帧率≥67fps。
13、软件功能：一体化系统设计，与显微镜硬件及配套外设无缝连接，操作界面简洁、轻松设定和测量，一键统计分析、自动报表。
(1)控制相机及编码物镜转盘，实现放大倍数、标尺、图像三位一体联动。
(2)调节并记录显微镜亮度，可实现拍照条件再现。
(3)支持相机实时成像，并根据显微镜当前物镜、分辨率及变倍情况，实时显示标尺长度、图像信息。
(4)支持手动景深拓展和手动XY拼图。
(5)提供多种测量功能包括：两点间距、卡尺间距、点线间距、圆、弧、角、矩形、圆心距、线间距、片间距、区域、焊接A字线、焊核双垂线、自动线宽、真圆度等工具，可满足各种测量需求。
14、品牌台式电脑，配置不低于(I7+16G+1T硬盘+32寸的4K分辨率超清显示器)。
（二）主要配置及附属设备
	序号
	配置
	数量

	1
	显微镜主机
	1个

	2
	2.5X、5X、10X、20X、50X,100X
	6个物镜

	3
	专业显微镜高分辨摄像头≥2000W像素
	1个

	4
	品牌台式电脑，配置不低于 (I7+16G+1T硬盘+32寸的4K 分辨率超清显示器)
	1套

	5
	 LED灯箱(透射和反射)
	1个

	6
	专业测量分析软件
	1套

	7
	固定暗场反射器、反射光起偏器
	1套



